## Arkusz1
Załacznik nr 1a do umowy
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY/ Fizykochemia ZJ/dla części nr 29-30
Nr części | Nazwa części | Opis pozycji wchodzacych w skład części | Termin realizacji - etap/ dostawa | Jednostka miary (szt., op, zestaw) | Ilość - wg jednostki miary | cena jedn.netto | stawka VAT | wartość netto - maks. ilość x cena jedn. netto (kol.3 x kol.4) | całkowita wartość brutto - wartość netto x stawka VAT (kol.7 x kol.5) | Ofertowany przedmiot - nazwa, model, nr. kat. producent itp. | Proponowany termin dostawy przez Wykonawcę (należy zaznaczyć)
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9
29 | Chromatograf cieczowy z detektorem fluorescencyjnym do analizy aminokwasów | Specyfikacja zestawu : - mieszalnik, - pompy z gradientem minimum czteroskładnikowym, maksymalnymi ciśnieniami pracy co najmniej do 600 bar i zakresem przepływów do co najmniej 10 ml/min, - termostat z zakresem temperatur od 10 stopni poniżej temp. otoczenia do co najmniej 85°C | do 17 tygodni od dnia zawarcia umowy II etap III. A. 1 | zestaw | 1 | [5 empty] | do 17 tygodni od dnia zawarcia umowy □ do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy □ do 15 tygodni od dnia zawarcia umowy □ do 14 tygodni od dnia zawarcia umowy □
|  | Detektor fluorescencyjny: - z czułością co najmniej S/N 1200 (tzw. dark signal noise reference), - zakresem długości fali wzbudzenia i emisji co najmniej od 220 do 630 nm, - rozdzielczością spektralną nie większa niż 20 nm, - dokładnością długości fali nie większa niż +-2 nm, - precyzją długości fali nie większa niż +-0,2 nm, - z możliwością równoczesnego pomiaru przy minimum dwóch długościach fali. | do 17 tygodni od dnia zawarcia umowy II etap III.A.2 | szt. | 1
|  | Autosampler : - pojemność autosamplera nie mniejsza niż 150 fiolek 1,5 ml, - zakres nastrzyku próbki od 0,1 µl do co najmniej 50 µl, - dokładność nie gorsza niż -/+ 1%, - powtarzalność objętości nastrzyku dla 3,0 µl nie gorsza niż 0,25% RSD, - funkcja automatycznej derywatyzacji przedkolumnowej, - funkcja automatycznego rozcieńczania próbek, - funkcja nastrzyku kanapkowego, - możliwość mycia igły autosamplera wewnątrz i na zewznątrz - zakres termostatowania autosamplera nie mniejszy niż od 5°C do 30°C | do 17 tygodni od dnia zawarcia umowy II etap III.A.2 | szt. | 1
|  | Oprogramowanie : oprogramowanie pasujące do zestawu chromatografu i detektora fluorescencyjnego o przedstawionej specyfikacji, do pełnego sterowania chromatografem, zbierania i obróbki wyników, umożliwiające kontrolę parametrów pracy aparatu z poziomu komputera. Możliwość tworzenia raportów z analiz wg projektu użytkownika. Kreator tworzenia metod analitycznych. Podgląd wyników pomiarowych w czasie rzeczywistym. | do 17 tygodni od dnia zawarcia umowy II etap IV.A.1 | szt. | 1
|  | Zestaw startowy do chromatografu dedykowany do obsługi systemu chromatograficznego zawierający wszystkie potrzebne połączenia, zbiorniki, a także akcesoria do codziennej pracy. Zestaw instalacyjny do podlaczenia aparatu i systemu w celu jego pełnego uruchomienia. Zestaw narzędzi i niezbędnego okablowania. Zestaw kapilar i tac na rozpuszczalniki. | do 17 tygodni od dnia zawarcia umowy II etap V.B.1 | zestaw | 1
|  | Zestaw komputerowy umożliwiający sterowanie pracą systemu i obróbkę danych z monitorem LCD min. 24”. | do 17 tygodni od dnia zawarcia umowy II etap V.B.3 | zestaw | 1
|  | Zestaw dedykowany do HPLC umozliwiający oznaczenie ilościowe aminokwasów, zawierający m.in: odpowiednią kolumnę chromatograficzną do rozdziału pochodnych aminokwasów, przedkolumnę, wzorce analityczne, odczynniki do derywatyzacji. | do 17 tygodni od dnia zawarcia umowy II etap V.B.4 | zestaw | 1
RAZEM
30 | Termoblok | Łaźnia powietrzna tzw. termoblok ze sterowaniem cyfrowym, programatorem czasowym i zewnętrznym czujnikiem temperatury, w komplecie z blokami grzewczymi. Zakres temperatur co najmniej 5oC - 120oC. Umożliwaiający jednoczesne ogrzewanie min. 24 fiolek o średnicy 17 mm. | do 17 tygodni od dnia zawarcia umowy II etap V.B.2 | zestaw | 1 | [5 empty] | do 17 tygodni od dnia zawarcia umowy □ do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy □ do 15 tygodni od dnia zawarcia umowy □ do 14 tygodni od dnia zawarcia umowy □
RAZEM
UWAGA - Formularz cenowy należy załączyć do formularza oferty, dokument nie podlega uzupełnieniu
Warunki serwisu gwarancyjnego dla części 29
Gwarancja od daty podpisania protokołu odbioru: min. 12 miesięcy
Bezpłatny serwis gwarancyjny
Serwis pogwarancyjny min. 7 lat po okresie gwarancyjnym
Szkolenie aplikacyjne ze specjalistycznego pakietu oprogramowania – min. 3 dni
certyfikaty
Certyfikat CE i/lub oświadczenie
dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy
Realizacja operacji pt.: „Spersonalizowane Sery Twarogowe”, który otrzymał finansowanie na podstawie Umowy nr 00060.DDD.6509.00037.2019.13, projektu realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.