#### Załącznik nr 2a do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – na potrzeby oceny oferty (dokument należy wypełnić i złożyć wraz z ofertą – nie podlega uzupełnieniu)

#### Zestaw wysokosprawnego chromatografu cieczowego sprzężonego z tandemowym spektrometrem mas wysokiej rozdzielczości 
oraz spektrometrem mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej  (LC-HRMS/ICP-MS)

| Lp. | Wymagane parametry (minimum) | Wymagalność | Oferowane parametry - Wypełnia Wykonawca* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Punktacja |  |
| I | Minimalne parametry techniczne chromatografu cieczowego: |  |  |
| 1. | Ciśnienie maksymalne min. 900 bar | TAK |  |
| 2. | Dwuskładnikowy gradient po stronie wysokiego ciśnienia | TAK |  |
| 3. | Wbudowany degazer próżniowy | TAK |  |
| 4. | Autosampler z termostatowaniem próbek w zakresie temp. co najmniej 10–40 °C | TAK |  |
| 5. | Termostat na co najmniej 2 kolumny chromatograficzne o długości do 30 cm, z zakresem temperatury nie węższym niż 10-80°C | TAK |  |
| II | Tandemowy spektrometr mas wysokiej rozdzielczości o minimalnych parametrach: |
| 1 | Rozdzielczość min. 30 000 dla m/z poniżej 1000 m/z | TAK |  |
| 2 | Rozdzielczość powyżej 100 000 dla m/z poniżej 1000 m/z | NIE |  |
|  |  | JEST – 10 pkt. / BRAK – 0 pkt. |  |
| 3 | Zakres mas min. 50 - 2500 m/z | TAK |  |
| 4 | Dokładność pomiaru masy nie gorsza niż 1 ppm | TAK |  |
| 5 | Stabilność dokładności masy nie gorsza niż 1 ppm przez co najmniej 24 godziny | TAK |  |
| 6 | Stabilność dokładności masy nie gorsza niż 1 ppm przez co najmniej 72 godziny | NIE |  |
|  |  | JEST – 7 pkt. / BRAK – 0 pkt. |  |
| 7 | Liniowy zakres dynamiczny min. 105 | TAK |  |
| 8 | Liniowy zakres dynamiczny większy niż 105 | NIE |  |
|  |  | JEST – 3 pkt. / BRAK – 0 pkt. |  |
| 9 | Czułość nie gorsza niż 1000:1 (S/N) dla nastrzyku 1 pg rezerpiny w nastrzyku na kolumnę w dowolnym trybie pracy, dopuszczalne jest ekstrapolowanie w górę wartości S/N w odniesieniu do niższych specyfikowanych stężeń | TAK |  |
| 10 | Spektrometr masowy musi być zdolny do szybkiego przełączania polaryzacji w trakcie analizy | TAK |  |
| 11 | Przełączanie polaryzacji w trakcie analizy, min. 1 widmo w trybie jonizacji dodatniej i 1 w ujemnej w czasie krótszym niz 1 sekunda | NIE |  |
|  |  | JEST – 10 pkt. / BRAK – 0 pkt |  |
| 12 | Szybkość skanowania co najmniej 10 widm / s | TAK |  |
| 13 | Pompa strzykawkowa i zawór 6 drożny sterowane z poziomu oprogramowania | TAK |  |
| 14 | Obudową wyciszającą pompy próżni wstępnej | NIE |  |
|  |  | JEST – 2 pkt. / BRAK 0 – pkt. |  |
| 15 | Co najmniej jedno źródło jonów, w tym typu elektrospray z grzaniem głowicy | TAK |  |
| 16 | Więcej niż jedno źródło jonów | NIE |  |
|  |  | JEST – 3 pkt. / BRAK – 0 pkt. |  |
| 17 | Możliwość fragmentacji MS/MS | TAK |  |
| 18 | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| III | Spektrometr mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej (ICP-MS) |
| 1 | Nebulizer - niskoprzepływowy rozpylacz koncentryczny, zapewniający jednorodność rozpylania próbki | TAK |  |
| 2 | Komora mgielna, cyklonowa - stabilizowana temperaturowo, termostatowana w zakresie min od -10°C do +10°C | TAK |  |
| 3 | Pompa dozująca – o niskiej pulsacji, posiadająca minimum cztery kanały dozowania | TAK |  |
| 4 | Automatyczny podajnik z osłoną anty kontaminacyjną na minimum 240 próbek | TAK |  |
| 5 | Generator – półprzewodnikowy generator RF o częstotliwości nie większej niż 28 MHz, moc regulowana musi się mieścić w zakresie minimum 400 ÷ 1600 W | TAK |  |
| 6 | Palnik – rozbieralny, łatwy do zdejmowania, wymiany i czyszczenia, z możliwością 3-kierunkowej, automatycznej regulacji (x, y, z) | TAK |  |
| 7 | Stożki – układ co najmniej dwóch stożków niklowanych łatwych do wymiany i czyszczenia, bez konieczności likwidowania próżni, | TAK |  |
| 8 | Stożki – układ co najmniej dwóch stożków niklowanych łatwych do wymiany i czyszczenia, bez konieczności likwidowania próżni, z możliwością stosowania dodatkowych wkładek podnoszących czułość | NIE |  |
|  |  | JEST – 10 pkt. / BRAK – 0 pkt. |  |
| 9 | Łatwy dostęp do stożków | TAK |  |
| 10 | Łatwy dostęp do stożków nie wymagający zmiany położenia palnika | NIE |  |
|  |  | JEST – 10 pkt. / BRAK – 0 pkt. |  |
| 11 | Soczewka ekstrakcyjna znajdująca się za układem stożków a przed optyką jonową | TAK |  |
| 12 | Optyka jonowa z pojedynczym ugięciem wiązki jonów zapewniająca brak konieczności czyszczenia i wymiany komory kolizyjnej w czasie eksploatowania spektrometru | TAK |  |
| 13 | Komora kolizyjna o budowie multipola wyposażona w linię helu, zapewniająca skuteczne usuwanie interferencji | TAK |  |
| 14 | Komora kolizyjna o budowie flatapola (4 płaskie pręty) wyposażona w linię helu, zapewniająca skuteczne usuwanie interferencji, z możliwością odcinania niskich mas | NIE |  |
|  |  | JEST – 10 pkt. / BRAK – 0 pkt. |  |
| 15 | Kwadrupolowy analizator mas, z okrągłymi prętami kwadrupola generujący pole o przekroju hiperbolicznym dla najlepszej transmisji jonów z zakresem mas min. od 5 do 260 amu | TAK |  |
| 16 | Kwadrupolowy analizator mas, z okrągłymi prętami kwadrupola generujący pole o przekroju hiperbolicznym dla najlepszej transmisji jonów z zakresem mas min. od 5 do 280 amu | NIE |  |
|  |  | JEST – 3 pkt. / BRAK – 0 pkt. |  |
| 17 | Detektor mas w postaci powielacza elektronów, pracujący w trybie analogowym i cyfrowym z automatyczną zmianą trybu pracy | TAK |  |
| 18 | Zapewniający czułość minimum 55 kcps/ppb dla Li (7), 100 kcps/ppb dla Co (59), 240 kcps/ppb dla In (115) oraz 330 kcps/ppb dla U (238) | TAK |  |
| 19 | Zakres dynamiczny: minimum 10 rzędów | TAK |  |
| 20 | Kontrola próżni zabezpieczająca system próżni przed nagłym brakiem dopływu zasilania | TAK |  |
| 21 | Obudowa wyciszającą pompę próżni wstępnej | NIE |  |
|  |  | JEST – 2 pkt. / BRAK 0 – pkt. |  |
| 22 | System chłodzenia (chiller) umożliwiający dostarczenie czynnika chłodzącego o temperaturze niższej od temperatury otoczenia w obiegu zamkniętym wraz ze wszystkimi niezbędnymi przyłączeniami | TAK |  |
| 23 | Wymogi analityczne: Zawartość tlenków (tryb bez gazu) nie większa niż: (CeO/Ce) ≤ 2,0% Zawartość jonów podwójnie naładowanych (tryb bez gazu) nie większa niż: (Ba++/Ba+) ≤ 3,0% Granice wykrywalności ng/l (ppt), w trybie bez gazu w komorze, nie gorsze niż: Be(9) – 0.2, In (115) – 0.02, U(238) – 0.01 Stabilność (w trybie standardowym i komory zderzeniowej/reakcyjnej): krótkoterminowa (10 min) nie gorsza niż 2% RSD; długoterminowa (2 godz.) nie gorsza niż 3% RSD Precyzja stosunków izotopowych: Ag107/Ag109 < 0,1% RSD | TAK |  |
| 24 | Możliwość sprzęgania spektrometru z systemem chromatografii cieczowej | TAK |  |
| 25 | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| IV | Oprogramowanie |
| 1 | Oprogramowanie sterujące pracą chromatografu i spektrometru mas, umożliwiające akwizycję, obróbkę i analizę danych | TAK |  |
| 2 | Oprogramowanie sterujące do kontroli wszystkich modułów urządzenia ICP-MS, umożliwiające kontrolę parametrów pracy aparatu z poziomu komputera. System zabezpieczeń oraz monitoringu parametrów pracy. Automatyczna optymalizacja urządzenia. Wbudowane algorytmy usuwania interferencji izotopowych. Szeroki zakres możliwości raportowania pozwalający na przygotowanie raportu wg projektu użytkownika. Kreator tworzenia metod analitycznych. Podgląd wyników pomiarowych w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
| 3 | Specjalistyczny pakiet oprogramowania służący do sterowania chromatografem z poziomu oprogramowania obsługującego spektrometr ICP-MS | TAK |  |
| V | Akcesoria i wyposażenie do zestawu chromatografu cieczowego i spektrometru mas oraz informacje dodatkowe |
| 1 | Zestaw instalacyjny do połączenia systemu i jego pełnego uruchomienia | TAK |  |
| 2 | Dokumentacja techniczna zawierająca instrukcje do systemu LC/MS w języku polskim lub angielskim | TAK |  |
| 3 | Dokumentacja techniczna zawierająca instrukcje do systemu ICP-MS w języku polskim lub angielskim | TAK |  |
| 4 | Zestaw komputerowy sterujący pracą systemu LC/MS z monitorem LCD min. 24” | TAK |  |
| 5 | Zestaw komputerowy sterujący pracą systemu ICP-MS z monitorem LCD min. 24” | TAK |  |
| 6 | Generator azotu z wbudowaną sprężarka, o wydajności wystarczającej do prawidłowej pracy przyrządu | TAK |  |
| 7 | Mineralizator mikrofalowy z dyfuzorem do przygotowywania próbek z rotorem min. 15 pozycyjnym i ciśnieniem roboczym min. 100 bar | TAK |  |
| 8 | Zestaw materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania ciągłości pracy przez okres min. jednego roku | TAK |  |
| VI | Warunki serwisu gwarancyjnego |
| 1 | Gwarancja od daty podpisania protokołu odbioru: min. 12 miesięcy: 1. Chromatograf cieczowy 2. spektrometr mas wysokiej rozdzielczości 3. Spektrometr mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej (ICP-MS) 4. Generator azotu z wbudowaną sprężarką 5. Mineralizator mikrofalowy z dyfuzorem do przygotowywania próbek Min. 24 miesiące: 1. sprzęt komputerowy | TAK |  |
| 2 | Bezpłatny serwis gwarancyjny | TAK |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny min. 7 lat po okresie gwarancyjnym | TAK |  |
| 5 | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez: | podać nazwę i dane kontaktowe |  |
| 4 | Szkolenie aplikacyjne ze specjalistycznego pakietu oprogramowania – min. 3 dni | TAK |  |
| VII | certyfikaty |
| 1 | Certyfikat CE i/lub oświadczenie | TAK |  |
| Oświadczam/oświadczamy, że oferowany powyżej przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy |

# Footnotes

*   Wykonawca jest zobowiązany określić faktyczne parametry oferowanego sprzętu. Zamawiający nie dopuszcza określenia parametrów w sposób nieprecyzyjny tzn.: co najmniej, nie mniej niż itp.